超声波明渠流量计MODBUS通讯协议

V1.3版

MODBUS—RTU方式通讯协议

- 硬件采用RS—485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。

- 数据帧 10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验。

波特率：1200 2400 4800 9600（默认为9600）

- 功能码03H：读寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第2字节  03H：读寄存器值功能码

第3、4字节：   要读的寄存器开始地址

第5、6字节：   要读的寄存器数量

第7、8字节：   从字节1到6的CRC16校验

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4、5 | 6、7 |  | M-1、M | M+1 | M+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 字节总数 | 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 。。。 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第2字节 03H： 返回读功能码

第3字节 ：     从4到M（包括4及M）的字节总数

第4到M字节： 寄存器数据

第M+1、M+2字节：从字节1到M的CRC16校验

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 83H | 信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 83H： 读寄存器值出错

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 功能码06H：写单个寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 86H | 错误信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 86H： 写寄存器值出错功能码

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 功能码10H：连续写多个寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器地址高字节 | 起始寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 数据字节总数 |

| 8、9 | 10、11 | N、N+1 | N+2 | N+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器地址高字节 | 起始寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 90H | 错误信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 90H： 写寄存器值出错功能码

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 寄存器定义表：（注：寄存器地址编码为16进制）

| 寄 存 器 地 址 | 内容说明 | 只 读 | 寄存 器地 址 | 内容说明 | 只 读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 距离/物位瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0001 | 距离/物位瞬时值(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 0002 | 瞬时流量值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0003 | 瞬时流量值(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 0004 | 累积流量值整数部分(4字节长整型高2字节) | √ | 0005 | 累积流量值整数部分(4字节长整型低2字节) | √ |
| 0006 | 累积流量值小数部分(4字节浮点数高2字节) | √ | 0007 | 累积流量值小数部分(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 0008 | 模拟输出瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0009 | 模拟输出瞬时值(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 000A | 温度瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 000B | 温度瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ |
| 000C | 保留 |  | 000D | 保留 |  |
| 000E | 保留 |  | 000F | 保留 |  |
| 0012 | 保留 |  | 0013 | 保留 |  |
| 0014 | 保留 |  | 0015 | 保留 |  |
| 0016 | 保留 |  | 0017 | 保留 |  |
| 0018 | 保留 |  | 0019 | 保留 |  |
| 001A | 保留 |  | 001B | 保留 |  |
| 001C | 保留 |  | 001D | 保留 |  |
| 001E | 保留 |  | 001F | 保留 |  |
| 0020 | 保留 |  | 0021 | 保留 |  |
| 0022 | 报警1值(4字节浮点数高2字节) |  | 0023 | 报警1值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0024 | 报警1回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 0025 | 报警1回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0026 | 报警2值(4字节浮点数高2字节) |  | 0027 | 报警2值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0028 | 报警2回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 0029 | 报警2回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 002A | 报警3值(4字节浮点数高2字节) |  | 002B | 报警3值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 002C | 报警3回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 002D | 报警3回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 002E | 报警4值(4字节浮点数高2字节) |  | 002F | 报警4值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0030 | 报警4回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 0031 | 报警4回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0032 | 参考零点(4字节浮点数高2字节) |  | 0033 | 参考零点(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0034 | 量程高点(4字节浮点数高2字节) |  | 0035 | 量程高点(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0036 | 量程低点(4字节浮点数高2字节) |  | 0037 | 量程低点(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0038 | 设定电流(4字节浮点数高2字节) |  | 0039 | 设定电流(4字节浮点数低2字节) |  |
| 003A | 盲区设置(4字节浮点数高2字节) |  | 003B | 盲区设置(4字节浮点数低2字节) |  |
| 003C | 修工系数c(4字节浮点数高2字节) |  | 003D | 修工系数c(4字节浮点数低2字节) |  |
| 003E | 指数n(4字节浮点数高2字节) |  | 003F | 指数n(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0040 | 20mA瞬时流量值(4字节浮点数高2字节) |  | 0041 | 20mA瞬时流量值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0042 | 4mA瞬时流量值(4字节浮点数高2字节) |  | 0043 | 4mA瞬时流量值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0044 | 累加水量整数部分(4字节长整型高2字节) |  | 0045 | 累加水量整数部分(4字节长整型低2字节) |  |
| 0046 | 累加水量小数部分(4字节浮点数高2字节) |  | 0047 | 累加水量小数部分(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0048 | 堰口宽B（4字节浮点数高2字节) |  | 0049 | 堰口宽B（4字节浮点数低2字节) |  |
| 004A | 上游渠道宽b（4字节浮点数高2字节) |  | 004B | 上游渠道宽b（4字节浮点数低2字节) |  |
| 004C | 堰壁高p（4字节浮点数高2字节) |  | 004D | 堰壁高p（4字节浮点数低2字节) |  |
| 004E | 堰槛宽（4字节浮点数高2字节) |  | 004F | 堰槛宽（4字节浮点数低2字节) |  |
| 0050 | 保留 |  | 0051 | 保留 |  |
| 0052 | 保留 |  | 0053 | 保留 |  |
| 0054 | 保留 |  | 0055 | 保留 |  |
| 0056 | 保留 |  | 0057 | 保留 |  |
| 0058 | 保留 |  | 0059 | 保留 |  |
| 005A | 保留 |  | 005B | 保留 |  |
| 005C | 报警1模式 报警2模式 |  | 005D | 报警3模式 报警4模式 |  |
| 005E | 测量模式 单位选择 |  | 005F | 算法选择 安全物位 |  |
| 0060 | 探头类型 响应速度 |  | 0061 | 水量清零 流量单位 |  |
| 0062 | 界面切换 电流输出 |  | 0063 | 直角三角堰 矩形堰 |  |
| 0064 | 梯形堰 巴歇尔槽 |  | 0065 | 出厂复位 系统复位 |  |
| 0066 | 保留 |  | 0067 | 保留 |  |
| 0068 | 保留 |  | 0069 | 保留 |  |
| 006A | 保留 |  | 006B | 表型字 仪表地址 |  |

备注：

- 4字节浮点数：符合IEEE—754标准的单精度浮点数

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | SEEEEEEE | EMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM |

S符号位，“1”表示负，“0”表示正。

E为阶码

M为尾数的小数点部分

例如：浮点数 124.75 = 42F94000H，在内存中的存放格式为：

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | 0 1000010 | 1 1111001 | 01000000 | 00000000 |

8字节双精度（double型）：符合IEEE—754标准

例如：浮点数 38414.4 =40E2C1CCCCCCCCCC H，在内存中的存放格式为：

| 字节地址 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | SEEEEEEE | EEEEMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM |

②

测量模式：0 — 测量距离； 1 — 测量物位

安全物位：=0，保持； =55，最小值；=AA，最大值；=A5，设定值

报警1、2、3、4模式：0 — 关闭；1— 地位报警； 2 — 高位报警

单位选择：= 0，mm；=1，cm；=2，m

算法选择：0—特殊环境一；1—特殊环境二；2—特殊环境三；3—特殊环境四；4—特殊环境五；

5—特殊环境六；6—特殊环境七

探头类型：0—选择1；1—选择2；2—选择3；3—选择4；4—选择5；5—选择6；6—选择7；

7—选择8；8—选择9；

响应速度：0—慢速；1—中速；2—快速；

水量清零: 0—否；1—是；

流量单位：=0,t/h(吨/小时); =1,l/s(升/秒); =2,t/s(吨/秒);

界面切换：0—否；1—是；

电流输出：=0，流量输出；=1液位输出

直角三角堰：=0 ,不选用；=1，选用直角三角堰

矩形堰：=0 不选用；=1， 0.25米；=2，0.50米；=3，0.75米；=4，1.00米；=5，自定义

梯形堰：=0不选用，=1选用

巴歇尔槽：=0不选用，=1选用

出厂复位: 0—否；1—是；

系统复位: 0—否；1—是；

③

寄存器分区域执行读写操作

第一区域 0010 — 001D 只读

第二区域 0022 — 0033 读写

第三区域 0034 — 004B 读写

同一区域内，可单次读（或写）某一参数，也可以批读（或写）本区域内所有参数，不允许跨区域进行读写操作。

④ 所有保留寄存器目前无定义，保留将来升级兼容。

- 信息码表

| 信息码 | 表示意义 |
| --- | --- |
| 01H | 非法的功能码 |
| 02H | 非法的数据地址 |
| 03H | 非法的数据值 |
| 04H | CRC16校验错 |
| 05H | 接收正确 |
| 06H | 接收错误 |
| 07H | 参数错误 |

- 串口数据帧采集通讯协议范例

主机发送数据

| 站号 | 功能码 | 起始地址 | 读取点数 | 校验码 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 0000 | 02 | C40B | 读取水位值，单精度浮点数 |
| 01 | 03 | 0002 | 02 | 65CB | 读取瞬时流量值，单精度浮点数 |
| 01 | 03 | 0004 | 02 | 85CA | 读取累加流量值整数部分，长整型 |
| 01 | 03 | 0006 | 02 | 240A | 读取累加流量值小数部分，单精度浮点数 |

9、PLC地址设置说明（以西门子S7-200 PLC为例子说明）

PLC设置时如果没有功能码设置项时，使用能码03 对应modbus RTU 寄存器基地址40001，

所以PLC设置寄存器地址时应在原地址上加1.

例：

超声波明渠流量计MODBUS寄存器地址为2（0x0002），MODBUS功能码为3时，PLC寄存器地址为40003。

PLC读取地址表

功能码：03

说明：读取保持寄存器的值

| 地址 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | 距离/物位瞬时值 | 单精度浮点数 |
| 40003 | 瞬时流量值 | 单精度浮点数 |
| 40005 | 累积流量值整数部分 | 长整型 |
| 40007 | 累积流量值小数部分 | 单精度浮点数 |
| 40009 | 模拟输出瞬时值 | 单精度浮点数 |
| 40011 | 温度瞬时值 | 单精度浮点数 |